## Arkusz1
Lp. | Nazwa i rodzaj sprzętu | Typ; Główne parametry
1 | system do badań czynnościowych układu oddechowego | stacjonarny modułowy systemem do badań pulmonologicznych wykorzystującym komputerową analizę przeprowadzonych pomiarów. zgodny ze standardami ERS/ATS z 2005 roku i kontroluje poprawność wykonania badań zgodnie z zaleceniami ERS/ATS. Badania podstawowe Spirometria - wyznaczane parametry: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF;Maksymalna dowolna wentylacja minutowa - wyznaczane parametry: MVV, BF, BR. automatyczna kontrola poprawności wykonania badania; automatyczna ocena próby rozkurczowej; automatyczne wyznaczenie klasy powtarzalności badań wg. ATS; natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy pneumotachograficznej; porównywanie wyników z wartościami należnymi; obliczanie wartości odchyleń standardowych i percentyli; możliwość transmisji wyników do programów statystycznych.
2 | SYSTEM DO DŁUGOTRWAŁEGO MONITOROWANIA CIŚNIENIA KRWI | Nieinwazyjny rejestrator ciśnienia krwi z 24- lub 48-godznnym monitoringiem; Zastosowanie algorytmu zapewniającego prawidłowość przeprowadzenia badania nawet w trudnych warunkach. Krokowe wypuszczanie powietrza dla większego komfortu pacjenta; Cichy i lekki rejestrator; Szybka komunikacja pomiędzy rejestratorem i komputerem; Graficzna i tabelaryczna interpretacja; Zgodność ze standardami BHS i AAMI. w zestawie system i 4 rejestratory
3 | system do długotrwałego ambulatoryjnego monitotrowania EKG Holter | System długotrwałego monitorowania EKG do 7 dni; analiza HRV, HRV plus, ST, ST plus, QT i QTc, analiza rytmu, analiza załamka P i odcinka PQ, detekcja i analiza stymulatorów oraz monitorowanie aktywności ruchowej pacjenta, wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń Graficzne rozdzielanie klas (superimpozycja); Możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb użytkownika; Rejestracja 3- i 7-kanałowa tylko z 5 odprowadzeń; Rejestracja 12-kanałowa z 10 odprowadzeń; Menu i raporty w języku polskim; Przejrzyste raporty, eksport raportów do formatu PDF; Interaktywne wykresy i histogramy; Eksport danych do formatu XML; Możliwość podłączenia rejestratorów, w zestawie system i 5 rejestratorów
4 | łózka szpitalne | łóżko szpitalne o stałej wysokości z mechaniczną regulację położenia leża. Wyposażenie dodatkowym są opuszczane poręcze boczne Wyposażone w możliwość indywidualnego blokowania jazdy a także obrotu kół jezdnych. Z obydwu krańców łóżka mogą zostać wyjęte szczyty.
5 | łóżka szpitalne ortopedyczne | Łóżko przeznaczone jest do leżenia dla dorosłych pacjentów szpitali w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób. Dedykowane są głownie dla pacjentów o ograniczonych możliwościach motorycznych i wymagających szczególnej opieki. Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, . Nogi wyposażone są w koła jezdne, z których dwa posiadają blokadę jazdy i obrotu. Leże dzielone na cztery segmenty z możliwością uniesienia części pleców ud i podudzi. Zabezpieczenie obustronne barierkami bocznymi, możliwymi do demontażu. Możliwość montażu pochwytów umożliwiających mobilizację z pozycji leżącej.
6 | łożka szpitalne intensywenej opieki medycznej | Łóżko przeznaczone do leczenia pacjentów w oddziałach intensywnej terapii, oraz oddziałach o zwiększonym rygorze sanitarnym. Łóżko stalowe o budowie kolumnowej z możliwością [przemieszczania z centralnym hamulcem . leże dzielone na cztery segmenty z możliwością uniesienia części pleców ud i podudzi. Wskazane elektryczne sterowanie wysokością łóżka, ustawieniem poszczególnych segmentów oraz pochylenie całości łóżka. Zabezpieczenie obustronne barierkami bocznymi, dzielonym, możliwymi do demontażu. Wykończenie materiałami z wykorzystaniem technologii nana srebra w celu podniesienia standardu epidemiologicznego.
7 | panele nadłóżkowe | Wykonane z wysokiej jakości profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Wyposażone w: gniazda elektryczne 230V; gniazdo teleinformatyczne; gniazda ekwipotencjalne; oświetlenie ogólne; oświetlenie miejscowe; oświetlenie nocne; wyłącznik światła; punkty poboru gazów medycznych: tlen, próżnia, sprężone powietrze; dostosowanie do każdego systemu przyzywowego
8 | Respirator na wózku (stacjonarny) | Zaawansowany respirator dla wszystkich typów pacjentów. Poza standardowymi trybami wentylacji : CMV, SCMV, PCV, SPCV, SIMV-v, SIMV-p, SIMV-PS, PS, APRV (BiLevel), 2-poziomowa, 2-poziomowa+PS, CPAP, SIGH, MLV, MLV-HFM, CFS, MVs., Urządzenia zasilane z zewnętrznego źródła skompresowanego powietrza. Czytelny monitor z graficznym i cyfrowym opisem parametrów. Wskazana opcja monitora dotykowego.
9 | Wózek zabiegowy | wózek zabiegowy mobilny z blatem roboczym i szufladamim do składowania materiałow i narzędzi. Wyposażony w kólka z możliwościa zablokowania. Posiadający uchwyty na pojemniki na odpady.
10 | Stojak kroplówkowy jezdne | stojaki mobilne wykonane z rurek stalowych z dwoma uchwytami na płyny infuzyjne. Regulowanej wysokości w zakresie 140 -200cm. Wyposażone w podstawę pięcionożną z kólkami plastikowymi.
11 | kardiowerter defibrylator | Wykorzystuje sprawdzoną w warunkach klinicznych technologię dwufazowego impulsu o niskiej energii typu SMART; wbudowana funkcja defibrylacji (ręczna AED), kardiowersji i 3 odprowadzeń EKG; możliwość rozbudowy o monitorowanie 5 -odprowadzeń EKG, stymulację nieinwazyjną, pomiar saturacji z użyciem algorytmu FAST-SpO2, kapnografię oraz nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP); możliwość skonfigurowania energii, liczby wyładowań, czasu resuscytacji, odpowiednio do wymagań obowiązujących w szpitalu procedur; czytelny ekran o przekątnej co najmniej 7″; niska waga, poniżej 5 kg; intuicyjna, łatwa obsługa; możliwość defibrylacji przez łyżki zewnętrzne, wewnętrzne i elektrody jednorazowe; łyżki do defibrylacji zewnętrznej z wbudowanym wskaźnikiem styku z pacjentem; krótki czas ładowania (5 sek. ) do poziomu energii zalecanej dla dorosłych (150J).
12 | ssak medyczny próżniowe i elektryczne | Urządzenie wytwarzające podciśnienie w określonych, stałych parametrach, przenośne, zasilane prądem elektrycznym z sieci ogólnodostępnej. Wyposażone w pompę próżniową bezolejową, nie wymagająca konserwacji; Wysoki poziom podciśnienia około 82 kPa (82% próżni); przepływ około 28 l/min.; ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą pokrętła zaworu; cicha praca nie przekraczająca 50 db; system zabezpieczeń przed przepełnieniem: zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem znajdujący się w pokrywie słoja na wydzielinę; zbiornik bezpieczeństwa na spienioną wydzielinę z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym ssaniem (opcja);Zabezpieczenie urządzenia, personelu i pacjentów przed infekcją dzięki zastosowaniu filtra antybakteryjnego; Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego.
13 | laryngoskop | Laryngoskop z rękojeścią bateryjną i światłem diodowym LED . Kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376-3/EN 1819 (zielony standard zamka). Gwarancja producenta 24 miesiące; łyżki Paed 1, Mac 2, Mac 3, Mac 4
14 | aparat AMBU | Worek samorozprężalny (resuscytator) – przyrząd wykorzystywany w resuscytacji u pacjenta nieoddychającego lub oddychającego w sposób nieefektywny, umożliwiającymi wentylację wysokimi wartościami tlenu. Wykonany z silikonu lub winylowy, wielokrotnego użytku, przystosowany do sterylizacji. W zestawie z maskami dla dorosłych, workiem tlenowym z zaworami i przewodami przyłączeniowymi, w opakowaniu umożliwiającym transport kompletnego zestawu
15 | kardiomonitor | Urządzenie zapewnia informacje dotyczące EKG oraz arytmii, SpO2 (technologia Philips SpO2 lub MasimoI), ciśnienia krwi w pomiarze nieinwazyjnym, częstości rytmu serca, częstości tętna, temperatury w dwóch pomiarach oraz oddechu. zapewnienie prowadzenia następujących pomiarów: Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną Pojemność minutowa serca; Pomiar CO2 w strumieniu głównym lub bocznym; 10-odprowadzeniowy zapis EKG z zaawansowaną analizą arytmii; Łatwy w odczycie i obsłudze ekran dotykowy z dużymi, oznaczonymi kolorem odczytami numerycznymi i krzywymi; Łatwy wybór różnych układów wyświetlania; Retrospektywny przegląd informacji klinicznych nawet z 240 godzin trendów tabelarycznych i graficznych oraz opcja pełnego dostępu do zapisów z 48 godzin; Zasilanie z akumulatora litowo-jonowego; Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja alarmów; Możliwość przesyłania danych w standardzie HL7 do innych systemów przez połączenie szeregowe lub sieć LAN/opcjonalnie WLAN
16 | pompa infuzyjna | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa przeznaczona jest do zastosowań w anestezji, intensywnej terapii, oddziałach chorób wewnętrznych itp. Powinna posiadać przyjazny system programowania dawki z możliwością ustawiania: prędkości, prędkości i objętości, prędkości i czasu lub objętości i czasu. Zapewniać powinna możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji, pracę ze strzykawkami 10-60 ml, automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki, tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych, tryb pracy „anaste” umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych, funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS, wielostopniowy pomiar okluzji z funkcą (ABS), system alarmów, wbudowany system testów, historia zdarzeń dostępna z pulpitu pompy i w postaci pliku XML, możliwość długotrwałej pracy z akumulatora.
17 | Aparat EKG 12 kanałowy | duży (7"), dotykowy wyświetlacz graficzny o rozdzielczości WVGA 800x480; obsługa aparatu przez klawiaturę alfanumeryczną, która pozwala na wprowadzenie niezbędnych danych oraz klawiaturę funkcyjną, która umożliwia łatwe wykonanie badania EKG poprzez naciśnięcie jednego klawisza; pojemna baza danych, która pozwala na archiwizację 1000 badań EKG wraz z opisem badania i danymi pacjenta; archiwizacja EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna);badanie AUTOMANUAL; dodatkowe filtry: autoadaptacyjny (AA) i dolnoprzepustowy (LP); zapis badania do pamięci USB; eksport badania w kilku formatach m.in. PDF i SCP komunikacja z komputerem osobistym poprzez interfejs USB; zwiększona częstotliwość próbkowania (2000 Hz na kanał).
18 | Przenośny kardiomonitor | Kolorowy ekran dotykowy z dużymi odczytami numerycznymi i krzywymi. Łatwy wybór różnych układów wyświetlania. Możliwość przeglądania trendów tabelarycznych i graficznych z ostatnich 240 godzin oraz opcjonalny dostęp do krzywych dynamicznych (funkcja full disclosure) z 48 godzin. Zasilanie z akumulatorów litowo-jonowych Dźwiękowa i wizualna sygnalizacja alarmów . Możliwość połączenia ze stacją centralną. Możliwość przesyłania danych w standardzie HL7 do innych systemów przez połączenie szeregowe lub sieć LAN/opcjonalnie WLAN. Opcje administratora i obsługa chronione hasłem. Opcjonalny statyw na kółkach lub mocowanie ścienne.
19 | Wózek inwalidzki duży | wózek inwalidzki aluminiowy o wzmocnionej konstrukcji i rozmarach pozwalający na przewożenie pacjentów do 200 kg.
20 | Nosze jezdne składane na wózek do przewozu do Zakładu Diagnostyki Obrazowej. | Wózek transportowy z hydraulicznym podwoziem ze zdejmowanymi noszami z materiału z materacem. Powierzchnia leże noszy składająca się z dwu części z pozycjonowaniem części plecowej; Regulacja wysokości za pomocą siłownika hydraulicznego; wyposażony w koła o dużej średnicy z możliwością blokady.
21 | Inhalatory lub nebulizatory | profesjonalny inhlator ultradźwiekowy do pracy ciagłej. Inhalator dostosowany do inhalacji wodą, solankami i lekami oraz inhalacji ciepłym aerozolem. Bezszmerowa praca. typ przetwornika: ultradźwiękowy nie wymagający regulacji.Tryb pracy: praca ciągła.Zabezpieczenie przed pracą na sucho: obwód przerywający. nieskomplikowana dezynfekcja akcesoriów: na zimno w płynie lub w autoklawie
22 | Materace przeciwodleżynowe | materace pneumatyczne wielokomorowe dostosowane do długotrwałego leczenia pacjentów o wadze do 150 kg.dostępne pokrowce oraz możliwość wymiany komór materaca.
23 | szafki przyłóżkowe, stoliki, krzesła | przeznaczona jest do przechowywania rzeczy osobistych pacjenta. Może być stosowana w salach szpitalnych, Wykonana jest z profili stalowych i blachy stalowej ocynkowanej pokrytych lakierem proszkowym. Dwoje drzwiczek i zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne szuflady, pozwalające ustawić żądany kierunek jej wysuwu, umożliwiają dostawianie szafki z prawej lub z lewej strony łóżka. Szuflady posiadające blokadę zabezpieczającą przed wypadnięciem. Wyposażona w kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie szafki, a dwa z nich posiadają blokadę. Dostosowane do łóżek szpitalnych.
24 | APARAT RTG STACJONARNY cyfrowy z wyposażeniem i z ramieniem C | System do diagnostyki radiologicznej w technologii cyfrowej służący zarówno do wykonywania zdjęć jak również procedur z wykorzystaniem fluoroskopii. System powinien zawierać generator rtg o mocy nie mniejszej niż 65 kW, pozycjoner z pochylanym i ruchomym w kierunku wzdłużnym i poprzecznym stołem zapewniającym dostępność z czterech stron, kolumnę z lampą RTG z wirującą anodą, cyfrowy detektor na bazie amorficznego krzemu o wymiarach obrazowania nie mniejszych niż 43x43 cm i rozdzielczości nie mniejszej niż 2700x 2700x 16 bit.; automatyczny kolimator z dodatkowymi filtrami Al., Cu; miernik dawki, oraz systemy antykolizyjne, kompresji jamy brzusznej i stacje akwizycjną z możliwością obróbki zdjęć bezpośrednio po wykonaniu; dedykowane oprgramowanie.
25 | Aparat przyłóżkowy USG/ Doppler | Mobilny aparat do diagnostyki USG o budowie modułowej posiadający szerokie możliwości wyboru rodzaju oprogramowania i rozbudowy o wiele opcji, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta i wykonywanych przez niego badań. Zastosowanie w badaniach: jamy brzusznej, ginekologiczno -położniczych, urologicznych; małych narządów, tarczycy, sutka, mięśniowo –szkieletowych; naczyniowych i transkranialnych; kardiologicznych, w tym przezprzełykowych; z zastosowaniem kontrastów przy użyciu niskiego indeksu mechanicznego. Wyposażony między innymi w: panoramiczny monitor 15/9 LCD, z możliwością regulacji położenia, złożenia, rotacji +/-90º; 2 aktywne gniazda głowic obrazowych; ekran dotykowy o wysokiej jakości umieszczony w pobliżu najważniejszych obszarów roboczych pulpitu sterowania; wewnętrzny system archiwizacji na dysku twardym, CD-RW/DVD, USB do obsługi pamięci typu Flash, możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego USB, możliwość nagrywania na nośniki przenośne: CD, DVD, Pen Drive, możliwość wydrukowania raportów z badań bezpośrednio z aparatu , oprogramowanie umożliwiające pracę aparatu w sieciach LAN oraz umożliwiające archiwizację obrazów w formatach kompatybilnych z formatami PC, możliwość eksportu obrazów i raportów w sieci LAN; łącznością bezprzewodowa WiFi, posiadać powinien oprogramowanie które pozwala na realizowanie co namniej następujących funkcji: obrazowanie harmoniczne; archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania); moduł zwiększający dokładność, eliminujący szumy i cienie obrazu. pełna sprzętowa analiza sygnału wysyłanego pod różnymi kątami (obrazowanie typu Compound Imaging tzw obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach); obrazowanie trapezowe i rombowe; automatyczna optymalizacja obrazu; obrazowanie panoramiczne; Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji przepływów w małych naczyniach.
26 | Aparat do densytometrii | Densytometr oparty na bezpośredniej cyfrowej technologii detekcji sygnału, służący do diagnostyki i monitorowania zmian w osteoporozie oraz badaniu i monitorowaniu składu ciała. Rozdzielczość obrazów klasy naukowo-badawczej gwarantująca wysoki stopień pewności klinicznej; Jakość obrazu porównywalna z radiogramami; Zastosowanie technologii wąskokątnej wiązki wachlarzowej z wielowidokową rekonstrukcją obrazu (MVIR).oprogramowanie do obsługi scanera powinno umożliwiać uzyskanie oceny ilościowej i procentowej rozmieszczenia tkanki kostnej. Mięśniowej i tłuszczowej w całym ciele oraz poszczególnych częściach. Weryfikacja wyników w oparciu o kryteria referencyjne WHO, generowanie wykresów trendów z automatyczna analizą zmian w określonych częściach ciała pacjenta, możliwość generowania zindywidualizowanych raportów, generowanie podstawowych wyników : BMD, BMC, T-score, Z-score, %ageMatched, standaryzowane BMD.